助聽器的故障基本處理

個案使用助聽器時，可自行進行故障判別與排除，如果仍無法修復或排除，建議送回助聽器公司，交由專業技師檢修。

| 故障部位 | 判斷 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 耳鉤 | 斷裂扭曲 | 送廠換新 |
| 耳鉤端 | 耳垢或水氣 | 用氣球或壓縮機清除 |
| 外殼 | 骯髒、潮濕 | 清洗.保養 |
| 電池蓋(外) | 有銹痕 | 清洗.保養 |
| 電池蓋(內) | 潮濕 | 清洗.保養 |
| 悶塞感 | 孔口堵住 | 清洗.保養 |
| 麥克風堵住 | 聽不清楚 | 用軟毛刷清理 |
| 接收管堵住 | 無聲或聲變小 | 用軟毛刷清理 |
| 電池蓋 | 斷裂 | 送廠換新 |
| 沒聲音 | 無電 | 換新電池 |
| 雜音 | 潮濕或電力不足 | 清洗.保養及換新 |
| 耳模軟管 | 有水珠或耳垢 | 用氣球或壓縮機處理 |
| 防耳垢頭 | 耳垢堵住 | 用軟毛刷清理 |
| 電池蓋卡住 | 電池生銹 | 用小鈑鎖輕拉出來 |
| 常見迴授 | 耳模太小(尤其是小朋友) | 請訂製新耳模 |
|  | 耳模軟管破洞 | 送廠換新軟管 |
|  | 助聽器內部迴授,MIC.REC管扭斷或脫落 | 用手堵住HOOK口,仍有聲音外洩!送修 |
|  | 耳鉤未旋緊 | 旋緊耳鉤 |

社團法人苗栗縣脊髓損傷協會承辦苗栗縣輔具資源中心

地址：苗栗市經國路四段851號5樓    電話：037-268463